## Slide 1: Kérdések-válaszok
Dr. Vargha Márta
NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály

## Slide 2: Beérkezett válaszok, kérdések
3 vármegyétől érkezett válasz:
Győr-Moson-Sopron Vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye
Tolna Vármegye – kérdés nem érkezett

## Slide 3: Ivóvíz: Terveznek e központi műszerbeszerzést a Regionális Kémiai Laboratóriumok számára? (BAZ) Felszerelik-e központilag a laboratóriumokat, ha a Kormányhivatal az új paraméterek vizsgálatához szükséges berendezésekkel nem rendelkezik (HPLC-MS/MS, GC-MS/MS, ionkromatográf, ICP-OES, trícium desztilláló, dúsító berendezés, folyadék szcintillációs spektrométer)? A műszerfejlesztés költségvetési fedezete milyen formában kerül biztosításra? Vagy az NNGYK végzi a vizsgálatokat és a laboratóriumoknak csak a mintavételt kell végezni? (GyMS)
Válasz:
Az NNGYK nem rendelkezik jelenleg információval arról, hogy a Kormányhivatali laborok számára műszerfejlesztési pályázat, vagy központi költségvetési támogatás rendelkezésre állna.
Az NNGYK minden lehetséges fórumon jelezte eddig is, hogy műszerfejlesztés szükséges a laboratóriumoknál, több helyen a korábbi Kormányrendeletnek való megfelelés érdekében is.

## Slide 4: Ivóvíz: Célszerűnek tartja-e az NNGYK, hogy a nagyműszerek kiválasztása során az adott műszerkategória metrológiailag legnagyobb teljesítőképességű műszerei kerüljenek beszerzésre? (BAZ)
Válasz: Nem feltétlenül tartjuk ezt fontosnak, minden esetben a nagyműszereket a célokhoz kell igazítani, figyelembe véve az ár/érték arányt.
Szakmai szempontból olyan berendezések beszerzése javasolt, amelyekkel az adott paraméterre előírt határérték/parametrikus érték 30%-a biztonsággal, megfelelő teljesítményjellemzők mellett kimutatható a jellemzően vizsgált mátrixban.

## Slide 5: Ivóvíz: Támogatja-e az NNGYK, hogy a fémanalitikai területen a nagyobb analitikai teljesítőképességű ICP-MS technikára váltsanak a Regionális Kémiai Laboratóriumok? (BAZ)
Válasz: Az atomabszorpciós technikák (FAAS, GFAAS, hideggőzös eljárások, stb.) együtt elegendőek a Kormányrendeletben meghatározott komponensek mérésére a megfelelő teljesítményjellemzők mellett.
Mintaszámtól függően javasolható az ICP-MS technika alkalmazása, mert minden komponens mérhető vele, nagyrészük egyidejűleg.

## Slide 6: Ivóvíz: Támogatja-e az NNGYK, hogy a Gázkromatográfiás szakterületen a nagyobb analitikai teljesí-tőképességű GC-MS/MS technikára váltsanak a Regionális Kémiai Laboratóriumok? (BAZ)
Válasz: A jelenlegi, ivóvízből vizsgálandó paraméterek köre nem indokolja a GC-MS/MS technika jelenlétét a Regionális Kémiai Laboratóriumokban, GC-MS technikai elegendő lehet.

## Slide 7: Ivóvíz: A hatósági laboratóriumoknak kell e a Szomatikus colifágok vizsgálatát végezniük? (BAZ)
Válasz: Nem. A Szomatikus colifágok paraméter vizsgálatát az üzemeltetési monitoring részeként kell végezni, a technológia víruseltávolítási hatékonyságának ellenőrzésére. A vizsgálatokat az ivóvízszolgáltatók végzik, és az eredményeket, az értékelést a VBT-be kell beépíteni.
Elképzelhető, hogy nem minden szolgáltató tudja/akarja majd vizsgálni ezt a paramétert, ekkor más vizsgáló laboratórium is felkérhető, ami lehet a területi labor, vagy például az NNGYK laboratóriuma is.

## Slide 8: Ivóvíz: A laboratóriumnak van e lehetősége a kórokozó baktériumok kiadására a vizsgálati jelentésben. Amennyiben igen, úgy a jogszabály mely pontjára hivatkozva lehet ezt megtenni? (BAZ)
Válasz: Van lehetőség feltüntetni a vizsgálati jelentésben, az intézkedésnél erre a joghelyre lehet hivatkozni:
4. § (1) a) [az ivóvíz] nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai, fizikai vagy radiológiai anyagot, amely az emberi egészségre potenciális veszélyt jelenthet
Mérlegelni kell, hogy valóban okoz-e kockázatot, nagyobb-e a beavatkozás haszna, minta a kockázata

## Slide 9: Fürdővíz: Az új közfürdő-rendelet szerint mérendő „új” kémiai paramétereket a helyszínen, vagy laboratóriumba beszállítás utáni méréssel kell meghatározni? (BAZ)
Válasz:
Helyszínen vizsgálandó paraméterek: hőmérséklet, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, szabad- és kötött aktív klór, hidrogén-peroxid, klór-dioxid.
Ha rendelkezésre áll megfelelő eszköz, a zavarosság mérést és az algásodást gátló anyagok, továbbá klór-stabilizátorok mérését is a helyszínen javasoljuk elvégezni.
Többi paraméter laboratóriumban vizsgálható.
Klorit, klorát szintén laboratóriumban javasolt (a jogszabály módosítást kezdeményezzük).

## Slide 10: Fürdővíz: Valamennyi „új” kémiai paraméter méréséhez tudnak-e javasolni megfelelő pontosságú és megbízhatóságú helyszíni mérésre alkalmas - illetve laboratóriumi műszereket? (BAZ)
Válasz:
Az NNGYK jelenleg hidrogén-peroxid, aktív oxigén (perszulfátok), izocianursav, klórdioxid, kvaterner ammóniumvegyületek, összes aktív bróm, paraméterekre nem rendelkezik akkreditált vizsgálati módszerrel
Hidrogén-peroxid vizsgálatra nem akkreditált módszer rendelkezésre áll.
A klorát ionra az NNGYK rendelkezik akkreditált ionkromatográfiás módszerrel.
Egyedi kérésre szívesen állunk rendelkezésre módszerkutatás, módszerfejlesztés vonatkozásában.
Az üzemeltetők által a folyamatos helyszíni ellenőrzésre alkalmazható eszközöket szisztematikusan nem vizsgáltuk.

## Slide 11: Fürdővíz: A laboratóriumnak van e lehetősége a kórokozó baktériumok kiadására a vizsgálati jelentésben. Amennyiben igen, úgy a jogszabály mely pontjára hivatkozva lehet ezt megtenni? (BAZ)
Válasz: Van lehetőség feltüntetni a vizsgálati jelentésben, az intézkedésnél erre a joghelyre lehet hivatkozni:
11. § (1) Fürdőzésre csak az alábbi feltételeknek megfelelő víz használható:a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust vagy kémiai, fizikai, biológiai, radiológiai anyagot, amely – a használati mód figyelembevételével − a fürdőzők egészségére veszélyt jelent,
Mérlegelni kell, hogy valóban okoz-e kockázatot, nagyobb-e a beavatkozás haszna, minta a kockázata

## Slide 12: Ivóvíz: A hatósági mintavételek száma várhatóan emelkedni fog. A hatósági vizsgálati módszerekhez közvetlenül kapcsolódó anyagköltségek elszámolása a XII-3/2047/3/2014 iktatószámú otf levél alapján történik. A Kormányhivatal javasolja a még 2014-ben központilag meghatározott „szűkített elszámoló árlista” felülvizsgálatát, mert a laboratórium önköltségét se fedezik. (GYMS)
Válasz: A vármegyei tisztifőorvosi értekezleten az merült fel, hogy az NNGYK készít egy tájékoztató levelet az érintett minisztériumok felé, amelyben jelzi, hogy a jogszabálymódosítások miatt a hatósági vizsgálati kötelezettségek növekedni fognak. Ennek részeként van lehetőség a 2014 évi árlista felülvizsgálatára.

## Slide 13: Ha központilag megtörténik a laboratóriumok műszerekkel való felszerelése, az NNK nyújt-e módszertani segítséget a vizsgálatok kidolgozásához? (GYMS)
Válasz: Igen

## Slide 14: A Kormányhivatal újraakkreditálási eljárása 2024. november 21-én aktuális. Az új paraméterekre szükséges-e azt megelőzően megszerezni az akkreditációt? (GyMS)
Válasz: Nem szükséges az újra-akkreditálási eljárástól függetlenül, területbővítés keretében megszerezni az akkreditációt, hisz az új paraméterek vizsgálati kötelezettsége is csak 2026-tól áll fenn. Ha a felkészülés érdekében már az idei évben is vizsgál a labor, megfelelő a nem-akkreditált vizsgálat is.

## Slide 15: Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
vargha.marta@nngyk.gov.hu
vizosztaly@nngyk.gov.hu